## Sheet1
ID | 테스트 항목 | 테스트 절차 | 기대 결과 | 테스트환경(Test Config) | 상세절차(Test Case Detail) | 실확인결과(Actual Result), TC PASSED 판단기준 | 비고 | 결과 판정 | 특이사항
HTR-001 | AP 연결 및 인증 확인 | 1. AP 를 스캔 / 선택 한다. 2. AP 의 ID/Password 를 입력하고, 인증한다. 3. 인증 확인 메시지를 확인한다. | 1. 연결 가능한 AP 목록 (SSID/RSSI 순서) 2. AP 연결 성공 3. AP 인증 성공 | - HTR 1대 - 5Ghz AP 1대 | 1. "HTR 홈 화면"의 우측 하단 Gear icon 클릭하여 "HTR Setup 화면" 진입 1. "HTR Setup 화면"의 "Commnunication 탭" 하위 2번 탭으로 이동 1. AP SSID 입력(5GHz 지원 AP SSID 선택) ex> MER****_5G 1. Scan 버튼 클릭 1. 연결 가능한 "AP List"가 모달로서 시현 | "AP List"에 HTR Setup 화면에 RSSI 신호강도가 강한 순에서 작은 순으로 SSID가 배치확인 | 2.4Ghz, 5Ghz AP 에서 각각 수행 연결 실패시, 에러메세지 확인 최초 연결 후 AP 끊어지는 경우 체크 필요 | ( O, X )
[5 empty] | 1. AP Password 입력 1. Verify 버튼 클릭 | AP Password is okay! 모달 UI 시현 후 TBD 초 간 최초 연결 후 AP 끊어짐 없고, 연결관련 에러메세지 없음확인 |  | ( O, X )
|  |  |  | - HTR 1대 - 2.4Ghz AP 1대 | 1. "HTR 홈 화면"의 우측 하단 Gear icon 클릭하여 "HTR Setup 화면" 진입 1. "HTR Setup 화면"의 "Commnunication 탭" 하위 2번 탭으로 이동 1. AP SSID 입력(2.4GHz 지원 AP SSID 선택) ex> MER**** 1. Scan 버튼 클릭 1. 연결 가능한 "AP List"가 모달로서 시현 | "AP List"에 HTR Setup 화면에 RSSI 신호강도가 강한 순에서 작은 순으로 SSID가 배치확인 |  | ( O, X )
[5 empty] | 1. AP Password 입력 1. Verify 버튼 클릭 | AP Password is okay! 모달 UI 시현 후 TBD 초 간 최초 연결 후 AP 끊어짐 없고, 연결관련 에러메세지 없음확인 |  | ( O, X )
HTR-002 | Server 연결 확인 | 1. AP를 연결한다. 2. HDR IP / Port 를 입력한다. 3. 설정화면을 나와서 HDR(Server) 연결을 확인한다. | 1. DR 연결 성공 2. 실패시 에러메세지 확인 (※ 실패시 에러메세지에 대한 테스트 절차 없음) | - HTR 1대 - 2.4Ghz AP 1대 - HDR-9000 1대 | 1. HDR 네트워크 구성 설정 (IP) 1. "HTR 홈 화면"의 우측 하단 Gear icon 클릭하여 "HTR Setup 화면" 진입 1. "HTR Setup 화면"의 "IP ADDRESS 탭"에 HDR Nickname 입력 ex> HDR9000 1. "HTR Setup 화면"의 "IP ADDRESS 탭"에 HDR IP/Port 입력 ex> 192.168.1.*** 1. HDR Data Row에 대한 Checkbox를 V 표기가 되도록 클릭하여 활성화 | HTR 홈 화면의 우측 상단 wi-fi & DR Symbol의 상태가 아래의 범례와 같이 시현확인 범례 *wi-fi : 회색으로 RSSI 신호세기 표기상태, 우하단심볼 미표기 *DR : 회색으로 DR 표기, 우하단심볼 미표기 | 최소 1개, 최대4개 늘려가면서 연결 시도 이후 모든 전송 테스트도 Server 개수 늘려가면서 진행 | ( O, X )
HTR-003 | 측정데이터 전송(수동모드) | 1. AP를 연결한다. 2. HDR ( Server )을 연결한다. 3. 전송모드를 수동으로 설정한다. 4. 데이터를 측정한다. 5. 아이콘을 클릭하여 데이터를 전송한다. 6. HDR( Server ) 에서 데이터를 수신 확인한다. 7. 전송 이후, AP 또는 Server 연결이 끊어지는지 확인한다. | 1. 데이터 전송 성공 2. 데이터 전송 실패시 에러메세지 확인( DR(Server)와 끊어짐 상태 표시 또는 전송실패 표시 ) 3. 실패 이후 재전송 성공 | - HTR 1대 - 2.4Ghz AP 1대 - HDR-9000 1대 | 1. 모델아이 장착 1. "HTR 홈 화면" 좌측상단 RK 선택 1. 핸들 수동조작하여 모델아이의 눈동자를 화면 위치로 대략적 배치 1. MANUAL 설정(TBD) 1. "HTR 홈 화면" 우측상단 START 클릭 1. "HTR 홈 화면" 우측하단 PRINT 클릭 1. "OP 키보드"의 LOAD 버튼 클릭 1. "OP Basic Operation 화면" 좌측상단 RK 버튼 클릭 | "HTR 홈 화면" 좌측상단 차트번호와 "OP Basic Operation 화면" 좌측상단 차트번호 비교결과, 차트번호가 일치확인 | 측정 모드는 모드별로 테스트 진행 | ( O, X )
[5 empty] | 1. "HTR 홈 화면" 좌측 Data List 버튼 클릭 | "HTR 홈 화면" Data List의 데이터와 "OP Basic Operation 화면" 상단중간 데이터 비교결과, SPH의 소수점 둘째자리에서 반올림한 수치가 일치확인 |  | ( O, X )
HTR-004 | 측정데이터 전송(자동모드) | 1. AP를 연결한다. 2. HDR ( Server )을 연결한다. 3. 전송모드를 자동으로 설정한다. 4. 데이터를 측정한다. 5. 데이터를 전송한다. 6. HDR( Server ) 에서 데이터를 수신 확인한다. 7. 전송 이후, AP 또는 Server 연결이 끊어지는지 확인한다. | 1. 데이터 전송 성공 2. 데이터 전송 실패시 에러메세지 확인( DR(Server)와 끊어짐 상태 표시 또는 전송실패 표시 ) 3. 실패 이후 재전송 성공 | - HTR 1대 - 2.4Ghz AP 1대 - HDR-9000 1대 | 1. 모델아이 장착 1. "HTR 홈 화면" 좌측상단 RK 선택 1. 핸들 수동조작하여 모델아이의 눈동자를 화면 위치로 대략적 배치 1. AUTO 설정(TBD) 1. "HTR 홈 화면" 우측상단 START 클릭 1. "OP 키보드"의 LOAD 버튼 클릭 1. "OP Basic Operation 화면" 좌측상단 RK 버튼 클릭 | "HTR 홈 화면" 좌측상단 차트번호와 "OP Basic Operation 화면" 좌측상단 차트번호 비교결과, 차트번호가 일치확인 | 측정 모드는 모드별로 테스트 진행 | ( O, X )
[5 empty] | 1. "HTR 홈 화면" 좌측 Data List 버튼 클릭 | "HTR 홈 화면" Data List의 데이터와 "OP Basic Operation 화면" 상단중간 데이터 비교결과, SPH의 소수점 둘째자리에서 반올림한 수치가 일치확인 |  | ( O, X )
HTR-005 | 이미지(IOL) 촬영 후 전송 | 1. 이미지를 촬영한다. ( 최소1장, 최대4장, OD/OS 무관 ) 2. 데이터를 전송한다. 3. HDR( Server ) 에서 데이터를 수신 확인한다. 4. 전송 이후, AP 또는 Server 연결이 끊어지는지 확인한다. | 1. 데이터 전송 성공 2. 데이터 전송 실패시 에러메세지 확인( DR(Server)와 끊어짐 상태 표시 또는 전송실패 표시 ) 3. 실패 이후 재전송 성공 4. HDR이 Server 목록에 있더라도 전송 성공 하는지 유무 | - HTR 1대 - 2.4Ghz AP 1대 - HDR-9000 1대 | 1. "HTR 홈 화면" 좌측하단 부가기능 버튼(2x2 Matrix Icon, 좌상단 1개 파란색, 나머지 3개 회색) 클릭 1. Retro-Illum(Ill? lll? TBD) 클릭 1. "HTR Handle"의 Shot Button 누름 1. HTR Retro-Illum 화면 하단중간 Image Captured 시현 확인 | 전송된 이미지 데이터 OP하위 위치확인필요(TBD) | 같은 환자번호에서, 여러 번 보냈을때 이미지가 덮어쓰여지는지 확인 필요. | ( O, X )
HTR-006 | 이미지( COLOR ) 촬영 후 전송 | 1. 이미지를 촬영한다. ( 최소1장, 최대4장, OD/OS 무관 ) 2. 데이터를 전송한다. 3. HDR( Server ) 에서 데이터를 수신 확인한다. 4. 전송 이후, AP 또는 Server 연결이 끊어지는지 확인한다. | 1. 데이터 전송 성공 2. 데이터 전송 실패시 에러메세지 확인( DR(Server)와 끊어짐 상태 표시 또는 전송실패 표시 ) 3. 실패 이후 재전송 성공 4. HDR이 Server 목록에 있더라도 전송 성공 하는지 유무 | - HTR 1대 - 2.4Ghz AP 1대 - HDR-9000 1대 | 1. "HTR 홈 화면" 좌측하단 부가기능 버튼(2x2 Matrix Icon, 좌상단 1개 파란색, 나머지 3개 회색) 클릭 1. Color 클릭 1. "HTR Handle"의 Shot Button 누름 1. HTR Color View 화면 하단중간 Image Captured 시현 확인 | 전송된 이미지 데이터 OP하위 위치확인필요(TBD) | 같은 환자번호에서, 여러 번 보냈을때 이미지가 덮어쓰여지는지 확인 필요. | ( O, X )
HTR-007 | 이미지( TFBUT ) 촬영 후 전송 | 1. 이미지를 촬영한다. ( 최소1장, 최대4장, OD/OS 무관 ) 2. 데이터를 전송한다. 3. HDR( Server ) 에서 데이터를 수신 확인한다. 4. 전송 이후, AP 또는 Server 연결이 끊어지는지 확인한다. | 1. 데이터 전송 성공 2. 데이터 전송 실패시 에러메세지 확인( DR(Server)와 끊어짐 상태 표시 또는 전송실패 표시 ) 3. 실패 이후 재전송 성공 4. HDR이 Server 목록에 있더라도 전송 성공 하는지 유무 | - HTR 1대 - 2.4Ghz AP 1대 - HDR-9000 1대 | 1. "HTR 홈 화면" 좌측하단 부가기능 버튼(2x2 Matrix Icon, 좌상단 1개 파란색, 나머지 3개 회색) 클릭 1. TFBUT 클릭 1. "HTR Handle"의 Shot Button 누름 1. "HTR Handle"의 Shot Button 누름 1. HTR TFBUT 화면 중간하단 timestamp 멈춤 확인 | 전송된 이미지 데이터 OP하위 위치확인필요(TBD) | 같은 환자번호에서, 여러 번 보냈을때 이미지가 덮어쓰여지는지 확인 필요. Server 가 HIIS-1인 경우, duration time 출력 여부 확인 필요. | ( O, X )
HTR-008 | 이미지( MEIBO ) 촬영 후 전송 | 1. 이미지를 촬영한다. ( 최소1장, 최대4장, OD/OS 무관 ) 2. 데이터를 전송한다. 3. HDR( Server ) 에서 데이터를 수신 확인한다. 4. 전송 이후, AP 또는 Server 연결이 끊어지는지 확인한다. | 1. 데이터 전송 성공 2. 데이터 전송 실패시 에러메세지 확인( DR(Server)와 끊어짐 상태 표시 또는 전송실패 표시 ) 3. 실패 이후 재전송 성공 4. HDR이 Server 목록에 있더라도 전송 성공 하는지 유무 | - HTR 1대 - 2.4Ghz AP 1대 - HDR-9000 1대 | 1. "HTR 홈 화면" 좌측하단 부가기능 버튼(2x2 Matrix Icon, 좌상단 1개 파란색, 나머지 3개 회색) 클릭 1. Meibo 클릭 1. "HTR Handle"의 Shot Button 누름 1. HTR Meibo 화면 하단중간 Image Captured 시현 확인 | 전송된 이미지 데이터 OP하위 위치확인필요(TBD) | 같은 환자번호에서, 여러 번 보냈을때 이미지가 덮어쓰여지는지 확인 필요. | ( O, X )
HTR-009 | AP 재부팅 시 복구 | 1. HTR 과 AP 를 연결한다. 2. AP 의 전원을 off 한다. 3. HTR 에서 AP 연결 끊어짐 상태를 확인한다. 4. AP 의 전원을 on 한다. 5. HTR 에서 AP 연결 됨 상태를 확인한다. | 1. AP 와의 연결/끊어짐 상태 표시 2. AP 재부팅 후 자동 재연결 성공 3. AP 재연결 후 AP, IP 정보 갱신 | - HTR 1대 - 2.4Ghz AP 1대 - HDR-9000 1대 | 1. Router AP 전원 DC 배럴 잭 분리(전원 OFF) | HTR 홈 화면의 우측 상단 wi-fi Symbol이 미연결 상태확인(범례의 묘사와 다른 상태) 범례 *wi-fi Symbol: 회색으로 RSSI 신호세기 표기상태, 우하단심볼 미표기 | AP 와 연결된 이후에는 주기적으로 연결 상태 확인하고 필요하면 재시도 동작 | ( O, X )
[5 empty] | 1. Router AP 전원 DC 배럴 잭 연결(전원 ON) | HTR 홈 화면의 우측 상단 wi-fi Symbol이 연결 상태확인(범례와 묘사와 같은 상태) 범례 *wi-fi Symbol: 회색으로 RSSI 신호세기 표기상태, 우하단심볼 미표기 |  | ( O, X )
HTR-010 | Server 재연결 시 복구 | 1. AP 를 연결한다. 2. HDR(Server)을 연결한다. 3. 연결을 확인한 후, 임의의 Server의 AP 연결을 끊는다. 4. 임의의 Server AP 재접속을 진행한다. 5. HTR 에서 끊어짐 표시를 확인한 후 데이터를 측정한다. 6. 데이터를 전송한다. 7. 전송목록에서 연결이 끊어진 Server의 아이콘 상태를 확인한다. 8. 아이콘을 눌러 재접속을 진행한 후 데이터를 전송한다. 9. Server에서 데이터를 수신 확인한다. | 1. Server 접속상태 표시 2. Server와의 접속상태를 갱신하고, 데이터 전송 성공 3. 데이터 전송 실패시 에러메세지 확인( DR(Server)와 끊어짐 상태 표시 또는 전송실패 표시 ) 4. 실패 이후 재전송 성공 | - HTR 1대 - 2.4Ghz AP 1대 - HDR-9000 1대 | 1. "OP 홈 화면"에서 Shift+MENU 클릭(TBD, QC Settings 화면 진입실패 많음. Button Release Timing 확인필요) 1. "OP QC Settings 화면" 시현 확인 1. "OP QC Settings 화면"의 "Commnunication 탭"의 Connection을 OFF로 설정. 1. "OP QC Settings 화면"의 OK 클릭 | "HTR 홈 화면"의 우측 상단 HDR Symbol 상태가 우하단심볼 노란색 삼각형과 느낌표 표기확인 | 전송 모드는 수동/자동 각각 설정하여 테스트 진행 측정 모드는 모드별로 테스트 진행 Server는 최소 1개, 최대 4개 늘려가면서 테스트 진행 | ( O, X )
[5 empty] | 1. "OP 홈 화면"에서 Shift+MENU 클릭(TBD, QC Settings 화면 진입실패 많음. Button Release Timing 확인필요) 1. "OP QC Settings 화면" 시현 확인 1. "OP QC Settings 화면"의 "Commnunication 탭"의 Connection을 ON로 설정. 1. "OP QC Settings 화면"의 OK 클릭 1. "HTR 홈 화면" 상단중앙 START 클릭 (TBD 전송 중 재연결됨) | Check connection with Server(파란색 통신성공 표기) 비모달 시현확인 후 연달아 Data transfer completed(파란색 통신성공 표기) 비모달 시현 확인 |  | ( O, X )
[5 empty] | 1. "OP Basic Operation 화면" 이동 1. "OP 키보드"의 LOAD 버튼 클릭 1. "OP Basic Operation 화면" 좌측상단 RK 버튼 클릭 | "HTR 홈 화면" 좌측상단 차트번호와 "OP Basic Operation 화면" 좌측상단 차트번호 비교결과, 차트번호가 일치확인 |  | ( O, X )
[5 empty] | 1. "HTR 홈 화면" 좌측 Data List 버튼 클릭 | "HTR 홈 화면" Data List의 데이터와 "OP Basic Operation 화면" 상단중간 데이터 비교결과, SPH의 소수점 둘째자리에서 반올림한 수치가 일치확인 |  | ( O, X )
HTR-011 | 장비 재부팅 시 복구 | 1. AP 를 연결한다. 2. HDR(Server)을 연결한다. 3. 연결을 확인한 후, 장비의 전원을 off 한다. 4. 장비의 전원을 on 한다. 5. AP / HDR(Server) 재접속 여부를 확인한다. 6. 재접속이 되지않은경우, 수동으로 재접속을 진행한다. 7. 데이터를 측정한다. 8. Server에서 데이터를 수신 확인한다. | 1. 데이터 전송 성공 2. 데이터 전송 실패시 에러메세지 확인( DR(Server)와 끊어짐 상태 표시 또는 전송실패 표시 ) 3. 실패 이후 재전송 성공 | - HTR 1대 - 2.4Ghz AP 1대 - HDR-9000 1대 | 1. "OP 홈 화면"에서 Shift+MENU 클릭(TBD, QC Settings 화면 진입실패 많음. Button Release Timing 확인필요) 1. "OP QC Settings 화면" 시현 확인 1. "OP QC Settings 화면"의 "Commnunication 탭"의 Connection을 ON로 설정. 1. "OP QC Settings 화면"의 OK 클릭 | HTR 홈 화면의 우측 상단 wi-fi Symbol이 연결 상태확인(범례와 묘사와 같은 상태) 범례 *wi-fi Symbol: 회색으로 RSSI 신호세기 표기상태, 우하단심볼 미표기 | 전송 모드는 수동/자동 각각 설정하여 테스트 진행 측정 모드는 모드별로 테스트 진행 Server는 최소 1개, 최대 4개 늘려가면서 테스트 진행 | ( O, X )
[5 empty] | 1. "HRK 장비 스위치 OFF" 1. TBD 초 이상 대기 1. "HRK 장비 스위치 ON" | HTR 홈 화면의 우측 상단 wi-fi & DR Symbol의 상태가 아래의 범례와 같이 시현확인 범례 *wi-fi : 회색으로 RSSI 신호세기 표기상태, 우하단심볼 미표기 *DR : 회색으로 DR 표기, 우하단심볼 미표기 |  | ( O, X )
[5 empty] | 1. 모델아이 장착 1. "HTR 홈 화면" 좌측상단 RK 선택 1. 핸들 수동조작하여 모델아이의 눈동자를 화면 위치로 대략적 배치 1. AUTO 설정(TBD) 1. "HTR 홈 화면" 우측상단 START 클릭 1. "OP 키보드"의 LOAD 버튼 클릭 1. "OP Basic Operation 화면" 좌측상단 RK 버튼 클릭 | "HTR 홈 화면" 좌측상단 차트번호와 "OP Basic Operation 화면" 좌측상단 차트번호 비교결과, 차트번호가 일치확인 |  | ( O, X )
[5 empty] | 1. "HTR 홈 화면" 좌측 Data List 버튼 클릭 | "HTR 홈 화면" Data List의 데이터와 "OP Basic Operation 화면" 상단중간 데이터 비교결과, SPH의 소수점 둘째자리에서 반올림한 수치가 일치확인 |  | ( O, X )